ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ

Протокол представляет собой текстовую командную структуру. Каждая команда состоит из идентификатора типа команды и (для большинства команд) следующего за ним значения параметра.

Устройство отвечает на каждую распознанную команду одной или несколькими текстовыми строками, начинающимися с «OK» (успешное выполнение) либо «ERR» (ошибка выполнения).

Нераспознанная команда вызывает ответ «ERR UNKNOWN CMD».

Регистр букв команд.

Важная особенность реализации: чувствительность к регистру различается между командами.

- Команды set_r, set_v, set_i, get_v, get_i, get_cv, get_ci, cal_v, cal_i, cal_s, vreal, ireal, on, off должны передаваться строго строчными буквами.

ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УСТРОЙСТВОМ

Команды измерения

Запрос текущего напряжения

Обозначение — get_v. Команда используется для немедленного получения текущего значения выходного напряжения VSW, измеренного АЦП и пересчитанного по калибровочным коэффициентам.

Тип команды

get_v

Рисунок 1 — Формат команды get_v

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «get_v»

Форматы ответов:

- «v=13.982V» — текущее выходное напряжение, В (#define DIGIT_AFTER_FLOAT знаков после запятой).

Запрос текущего тока

Обозначение — get_i. Команда используется для немедленного получения текущего значения выходного тока нагрузки, измеренного через токовый шунт и усилитель INA180A4.

Тип команды

get_i

Рисунок 2 — Формат команды get_i

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «get_i»

Форматы ответов:

- «i=0.701A» — текущий выходной ток, А (#define DIGIT_AFTER_FLOAT знаков после запятой).

Запрос сохранённых калибровочных коэффициентов для напряжения

Обозначение — get_cv. Команда используется для чтения из энергонезависимой (Flash) памяти текущих сохранённых калибровочных коэффициентов каналов напряжения и тока.

Тип команды

get_cv

Рисунок 3 — Формат команды get_cv

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «get_cv»

Форматы ответов:

- «--- STORED COEFFS ---» с последующими строками «Voltage: k=.. b=..» — сохранённые коэффициенты линейной калибровки каналов напряжения и тока.

Запрос сохранённых калибровочных коэффициентов для тока

Обозначение — get_cv. Команда используется для чтения из энергонезависимой (Flash) памяти текущих сохранённых калибровочных коэффициентов каналов напряжения.

Тип команды

get_ci

Рисунок 3 — Формат команды get_ci

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «get_ci»

Форматы ответов:

- «--- STORED COEFFS ---» с последующими строками «Current: k=.. b=..» — сохранённые коэффициенты линейной калибровки каналов тока.

Команды управления

Прямая установка положения цифрового потенциометра

Обозначение — set_r. Команда используется для непосредственной, без пересчёта в напряжение, установки кода цифрового потенциометра MCP41010, определяющего сопротивление нижнего плеча делителя обратной связи преобразователя.

| Тип команды | Значение |
| --- | --- |
| set_r | Integer (0..255) |

Рисунок 4 — Формат команды set

У команды один параметр.

1. Код положения потенциометра (без буквенной метки, отделяется от типа команды пробелом). Целое число от 0 до 255.

Примеры команды:

- «set_r 128» — установить код потенциометра 128 (примерно середина диапазона).

Форматы ответов:

- «OK set=128» — код успешно установлен.

- «OUT OF RANGE [0;255]» — переданное значение вне допустимого диапазона 0…255.

Установка целевого выходного напряжения

Обозначение — set_v. Команда запускает автоматическое регулирование: контроллер рассчитывает необходимый код потенциометра по калибровочной формуле, устанавливает его, после чего ПИД регулировка непрерывно доводит и удерживает напряжение на заданном уровне.

| Тип команды | Значение |
| --- | --- |
| set_v | Float |

Рисунок 5 — Формат команды v

У команды один параметр.

1. Целевое выходное напряжение (без буквенной метки, отделяется от типа команды пробелом), В. Значение задаётся числом с плавающей точкой, разделитель целой и дробной частей — точка.

Примеры команды:

- «set_v 14.0» — установить и поддерживать выходное напряжение 14.0 В.

Форматы ответов:

- «OK SETTING_V» — команда принята, регулирование запущено/обновлено.

- «ERR OUT OF RANGE (BELOW MIN)» — запрошенное напряжение ниже физически достижимого минимума платы.

- «ERR OUT OF RANGE (ABOVE MAX)» — запрошенное напряжение выше физически достижимого максимума платы.

- «ERR NO VOLTAGE» — аварийная ситуация: на плате отсутствует базовое напряжение (последнее измеренное значение ниже 1.25 В), команда не выполняется.

Установка целевого выходного тока

Обозначение — set_i. Команда пересчитывает запрошенный ток в целевое напряжение исходя из сопротивления нагрузки, вычисленного по последним измеренным значениям напряжения и тока (закон Ома), после чего вызывается та же процедура регулирования, что и для команды v.

| Тип команды | Значение |
| --- | --- |
| set_i | Float |

Рисунок 6 — Формат команды i

У команды один параметр.

1. Целевой выходной ток (без буквенной метки, отделяется от типа команды пробелом), А. Значение положительное, задаётся числом с плавающей точкой.

Расчёт выполняется по формуле: R_нагрузки = v_out1 / i_out1 (последние измеренные значения), v_out2 = i_out2 × R_нагрузки, далее контролируется с помощью ПИД регулировки.

Примеры команды:

- «set_i 1.0» — установить выходной ток нагрузки приблизительно 1.0 А.

Форматы ответов:

- «OK SETTING_I» — команда принята, регулирование запущено/обновлено.

- «ERR OUT OF RANGE (BELOW MIN)» — расчётное напряжение для достижения заданного тока ниже минимума платы.

- «ERR OUT OF RANGE (ABOVE MAX)» — расчётное напряжение для достижения заданного тока выше максимума платы.

- «ERR NO CURRENT (NO LOAD)» — последний измеренный ток равен нулю, сопротивление нагрузки неизвестно, команда не выполняется.

Команды калибровки

Начало калибровки канала измерения напряжения

Обозначение — cal_v. Команда переводит канал измерения напряжения в режим калибровки: калибровочные коэффициенты временно обнуляются (k=1, b=0), буфер калибровочных точек очищается.

Тип команды

cal_v

Рисунок 8 — Формат команды cal_v

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «cal_v»

Форматы ответов:

- «OK cal_v START» — режим калибровки напряжения активирован.

Добавление калибровочной точки для канала напряжения

Обозначение — vreal. Команда добавляет одну точку калибровки: текущее программное (некалиброванное) измерение напряжения сопоставляется с эталонным значением, переданным пользователем (например, показанием проверенного мультиметра).

| Тип команды | Значение |
| --- | --- |
| vreal | Float |

Рисунок 9 — Формат команды vreal

У команды один параметр.

1. Эталонное значение напряжения, измеренное внешним прибором, В.

Перед вызовом команды необходимо установить рабочую точку (командой v) и дождаться установления напряжения.

Максимальное число точек калибровки — 20.

Примеры команды:

- «v 13.0» → дождаться стабилизации → измерить мультиметром (например, 12.78 В) → «vreal 12.78»

Форматы ответов:

- «OK POINT ADDED» — точка успешно добавлена в буфер калибровки.

- «ERR NOT IN CAL_V MODE OR FULL» — команда cal_v не была вызвана заранее, либо буфер точек уже заполнен (20 точек).

Начало калибровки канала измерения тока

Обозначение — cal_i. Команда переводит канал измерения тока в режим калибровки: калибровочные коэффициенты временно обнуляются (k=1, b=0), буфер калибровочных точек очищается.

Тип команды

cal_i

Рисунок 10 — Формат команды cal_i

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «cal_i»

Форматы ответов:

- «OK cal_i START» — режим калибровки тока активирован.

Добавление калибровочной точки для канала тока

Обозначение — ireal. Команда добавляет одну точку калибровки: текущее программное (некалиброванное) измерение тока сопоставляется с эталонным значением, переданным пользователем.

| Тип команды | Значение |
| --- | --- |
| ireal | Float |

Рисунок 11 — Формат команды ireal

У команды один параметр.

1. Эталонное значение тока, измеренное внешним прибором, А.

Максимальное число точек калибровки — 20.

Примеры команды:

- «ireal 0.985»

Форматы ответов:

- «OK POINT ADDED» — точка успешно добавлена в буфер калибровки.

- «ERR NOT IN CAL_I MODE OR FULL» — команда cal_i не была вызвана заранее, либо буфер точек уже заполнен (20 точек).

Завершение калибровки и расчёт коэффициентов

Обозначение — cal_s. Команда завершает текущий режим калибровки (напряжения или тока), рассчитывает новые калибровочные коэффициенты линейной зависимости k и b методом наименьших квадратов (аналитическое решение системы нормальных уравнений методом Крамера) по всем добавленным точкам, применяет их и сохраняет в энергонезависимую (Flash) память.

Тип команды

cal_s

Рисунок 12 — Формат команды cal_s

У команды нет параметров.

Для успешного расчёта требуется минимум 2 калибровочные точки с различными измеренными значениями.

Новые коэффициенты вступают в силу немедленно и сохраняются во Flash-память, переживая перезагрузку и отключение питания.

Примеры команды:

- «cal_s»

Форматы ответов:

- «NEW COEFFS: g_voltage_k = 1.0071f; g_voltage_b = -0.0623f;» — расчёт для канала напряжения выполнен, приведены новые коэффициенты.

- «NEW COEFFS: g_current_k = 0.9820f; g_current_b = 0.0054f;» — расчёт для канала тока выполнен, приведены новые коэффициенты.

- «ERR CAL FAILED (need >=2 distinct points)» — недостаточно точек либо все точки вырождены (совпадают), коэффициенты не изменены.

Команды отладочного вывода

Включение периодического отладочного вывода

Обозначение — on. Команда включает периодическую (по таймеру) отправку в консоль текущих значений напряжения и тока в формате «v=.. i=..». По умолчанию после включения питания режим выключен.

Тип команды

on

Рисунок 13 — Формат команды on

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «on»

Форматы ответов:

- «OK DEBUG_ON» — периодический вывод включён.

Выключение периодического отладочного вывода

Обозначение — off. Команда выключает периодическую отправку телеметрии, запущенную командой on. Команды get_v/get_i при этом продолжают работать по прямому запросу.

Тип команды

off

Рисунок 14 — Формат команды off

У команды нет параметров.

Примеры команды:

- «off»

Форматы ответов:

- «OK DEBUG_off» — периодический вывод выключен.

Задание периода отладочного вывода

Обозначение — set_f. Команда задаёт интервал, с которым отправляется телеметрия при включённом режиме on. Значение по умолчанию — 1 секунда.

| Тип команды | Значение |
| --- | --- |
| set_f | Integer (>=1) |

Рисунок 15 — Формат команды f

У команды один параметр.

1. Период отправки телеметрии целое введенное число от 1 до 255 умноженное на 50мс, минимум 1 (значения меньше 1 автоматически заменяются на 1).

Примеры команды:

- «set_f 1» — отправлять телеметрию каждые 50 милисекунд.

Форматы ответов:

- «OK INTERVAL=2s» — новый период применён.